| Opis przedmiotu zamówienia zakupu urządzeń do badania trzeźwości typu Alcosensor IV CM lub równoważny Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego: | Oferowane parametry przez Wykonawcę Tak/ Nie |
| --- | --- |
| Działający na zasadzie elektrochemicznego utleniania alkoholu. |  |
| Urządzenie będzie cechowało się dużą dokładnością pomiarową- błąd pomiarowy nie większy niż 0,02 mg/l dla stężeń z zakresu od 0,00 -0,40 mg/l. Dla stężeń powyżej 0,40 mg/l błąd pomiarowy rzędu 5%. Zgodnie z wytycznymi rekomendacji OIML R-126 z 2012 roku. |  |
| Oznakowanie CE - zamawiający wymaga dokument potwierdzający |  |
| wynik badania w mg/l do dwóch miejsc po przecinku |  |
| Zakres pomiaru: 0,00- 2,00 mg/l |  |
| Rodzaje testów: automatyczny oraz manualny (dla osób uniemożliwiających wykonanie badań, bądź nie będących w stanie wdmuchać odpowiedniej (1,5 l) ilości powietrza. |  |
| Funkcja metrologiczna |  |
| Zabezpieczenie układu pomiarowego urządzenia przed wpływem fal elektromagnetycznych. |  |
| Urządzenie posiada układ automatycznego wyrzucenia ustnika w celu zapewnienia higieniczności pracy operatora urządzenia. |  |
| Ustnik jednorazowy z atestem PZH |  |
| Pamięć przeprowadzonych testów min. 1000 pełnych protokołów testów z możliwością ich odtwarzania i drukowania z pamięci pełnego protokołu – identycznego jak oryginał- dowolnie wybranego testu, bez konieczności podłączenia do komputera. |  |
| Opakowanie walizkowe, trwałe wykonane z tworzywa i zabezpieczające urządzenie i drukarkę przed uszkodzeniem. |  |
| W zestawie przenośna drukarka termiczna z własnym zasilaniem, dająca możliwość wydruku protokołu testu podczas pracy w terenie. |  |
| Dostarczone urządzenie ma posiadać ważne świadectwo wzorcowania na okres 6 miesięcy, wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą dostawy . Wzorcowanie ma być przeprowadzone min w punktach 0,10 i 0,25mg/dm3. Opłata za wzorcowanie wkalkulowana w cenę kompletu. |  |
| Urządzenie ma być kompletne i gotowe do pracy tzn. komplet zawiera: urządzenie, drukarkę, potrzebne kable, ładowarki, opakowanie walizkowe, oraz materiały eksploatacyjne: min. 250 szt. ustników, rolka papieru do drukarki. |  |
| Wykonawca posiada odpowiedni potencjał do realizacja zmówienia, oraz zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny- posiada autoryzowany przez producenta serwis dla oferowanych urządzeń, do przeprowadzania napraw, serwisów, zapewnienia dostępu do części. |  |
| Gwarancja min 36 miesięcy |  |