Komenda Wojewódzka Policji						Katowice, dnia 13.12.2018r

w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-524-86/  3962      2018

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuję, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa urządzeń elektronicznych do pomiaru stężenia alkoholu                  w wydychanym powietrzu dla KWP/KMP/KPP Policji garnizonu śląskiego” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38                  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „funkcja metrologiczna” – p. 7, zał. nr 3

Czy Zamawiający dopuści analizator alkoholu bez funkcji automatycznego wyrzucania ustnika?

W Funkcję automatycznego wyrzucania ustnika, według naszej wiedzy, wyposażone jest tylko jedno urządzenie dostępne na rynku, mianowicie Alcosensor IV, co powoduje, że do przedmiotowego przetargu mógłby przystąpić tylko dostawca tych urządzeń. Dodatkowo funkcja automatycznego wyrzucania ustnika w urządzeniu Alcosensor IV konieczna jest głównie ze względu na fakt, że po włożeniu ustnika do tego urządzenia zatrzaskuje się on i nie może być on usunięty bez uruchomienia funkcji automatycznego wyrzutu. Poza tym nie można wykonać kolejnego pomiaru bez wyrzucenia poprzedniego ustnika i założenia nowego, co w przypadku konieczności powtórzenia pomiaru u tego samego badanego powoduje, że pomiar jest droższy. Argument ekonomiczny, który jednoznacznie wskazuje na korzyść wynikającą z możliwości zaoferowania urządzenia bez automatycznego wyrzutu ustnika, mianowicie, jeśli dla wykonania każdego kolejnego pomiaru wymagane jest założenie nowego ustnika dla badanych, dla których przewidziany jest co najmniej podwójny pomiar, to już dla 40 tys. podwójnych pomiarów rocznie, co przy ilości zamawianych urządzeń, nie wydaje się ilością nadmierną i koszcie jednego ustnika ok. 50 groszy oznacza zwiększenie kosztów pomiarów o ok. 10 tys. zł. W związku z tym, również na wymiar ekonomiczny prosimy o dopuszczenie urządzeń bez automatycznego wyrzutu ustników.

W urządzeniu, które chcielibyśmy Państwu zaoferować ustnik wkładany jest poprzez wsunięcie do gniazda a osoba badana po zakończeniu pomiaru, bądź cyklu pomiarów, przewidzianego dla niej, usuwa samodzielnie ustnik, bez konieczności pomocy ze strony badającego. W ten sposób zapewniona jest nie tylko absolutna higieniczność procesu pomiarowego, jak również zapobiega zanieczyszczeniu środowiska, poprzez wyrzucany z urządzenia używany ustnik. Ponadto zapis pomiaru do pamięci w urządzeniu, które chcemy Państwu zaoferować następuje automatycznie                                 i niezwłocznie po zakończeniu badania, nie wymaga dodatkowych operacji w postaci usunięcia ustnika. Przyspiesza to proces badania

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że Funkcja metrologiczna- to funkcjonalność urządzenia umożliwiającą wyświetlenia wyniku w rozdzielczości pomiaru 0,001 mg/l. wykorzystywana w trybie serwisowym (adiustacja urządzenia, kontrola metrologiczna, testy dokładności). Co zapewnienia podczas użytkowania urządzenia uzyskiwanie jak najlepszej dokładność i precyzji  pomiaru. Zgodna z wymaganiami międzynarodowego zalecenia OIML(Międzynarodowa Organizacji Metrologii Prawnej) R126:2012 Evidential breath analyzers [pkt. 2.9; rozdział 5 a w szczególności 5.3]

W odniesieniu do dalszej części zapytania Zamawiający informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu                         w organizmie w par.§ 4 ust  1. określono, że : "Pomiaru analizatorem wydechu dokonuje się z użyciem ustnika. Ustnik podlega wymianie każdorazowo przed przeprowadzeniem pomiaru. Opakowanie ustnika należy otwierać w obecności osoby badanej.

Jednocześnie w celu zachowania większej konkurencyjności z pkt 9 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wykreśla zapis:  "Urządzenie posiada układ automatycznego wyrzucenia ustnika w celu zapewnienia higieniczności pracy operatora urządzenia." Pozostała cześć punktu pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że gdziekolwiek w dokumentacji jest mowa o wymaganej minimalnej gwarancji, Zamawiający wymaga żeby wynosiła minimum 36 miesięcy. W załączeniu zmodyfikowany formularz ofertowy.

wyk. w 1 egz. EZ

egz. pojedynczy-

umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego