Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ul. Lompy 19 / 40 - 038 Katowice	tel. 32 200 2050	www.slaska.policja.gov.pl / zamowienia@ka.policja.gov.pl

Katowice, 25.04.2019r.

ZP-2380-49-7/639/2019
Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup i dostawa 32 sztuk defibrylatorów wraz z ukompletowaniem z przeznaczeniem dla KMP/KPP garnizonu śląskiego realizowane z funduszu prewencyjnego PZU”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp informuje, że do postępowania na: „Zakup i dostawa 32 sztuk defibrylatorów wraz z ukompletowaniem z przeznaczeniem dla KMP/KPP garnizonu śląskiego realizowane z funduszu prewencyjnego PZU” wpłynęły następujące zapytania :

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.04.2019 r.
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością przenoszenia danych do PC za pomocą portu IR lub karty SD?

Odpowiedź:
Zamawiający określił wymagania dotyczące rejestrowania i przenoszenia danych na bezprzewodową transmisję danych zapisu EKG i rejestru zdarzeń do komputera PC i/lub poprzez kabel USB lub pendrive – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 6 d).

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator pracujący w temperaturze od 0 °C do 43 °C i wilgotności względnej pracy 5%-95%?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza defibrylator o minimalnych parametrach: temperatura pracy od 0°C do +50 °C i wilgotność względna pracy w przedziale: 0%-95% (bez kondensacji).

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o protokole energetycznym 45 do 200J? Pragniemy zauważyć, że taki zakres energetyczny pozwala nam na defibrylację zarówno dzieci jak i dorosłych.

Odpowiedź:
Zamawiający określa protokół energetyczny dla dorosłych w przedziale od 150 do 360 J. Zamawiający nie określa wymaganego protokołu energetycznego dla dzieci.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z baterią i jedną parą elektrod wynoszącą 2,5kg? Pragniemy zauważyć, że proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ciężar defibrylatora z baterią i jedną parą elektrod max. 3,00 kg.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.04.2019 r.
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu wyprodukowanego w 2019r

Odpowiedź:
Zamawiający określił termin produkcji urządzenia we wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ § 1 ust. 2 a).

Pytanie nr 2:
Dotyczy :zapisów umowy § 5 pkt.1 pp a
Zwracamy się do zamawiającego o zmianę zapisu
„ 1. Jeżeli opóźnienie realizacji dostaw nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:
a)w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień w realizacji umowy po terminie wskazanym w § 2 ust. 1. Wysokość kary nie może przekroczyć 8% wartości umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 8% wartości brutto umowy Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z prawem naliczenia kary umownej określonej w § 5 ust. 1 lit. b umowy.”
Na zapis:
1. Jeżeli opóźnienie realizacji dostaw nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:
a) w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień w realizacji umowy po terminie wskazanym w § 2 ust. 1.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 3 :
Dotyczy: § 5 pkt.2
Zwracamy się z prośbą a zmianę zapisu: „ Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia w realizacji zapisów umowy w terminie wskazanym w § 6 ust. 5 i 6.”
Na zapis:
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia w realizacji zapisów umowy w terminie wskazanym w § 6 ust. 5 i 6.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 4:
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego § 6 pkt. 3 „bez kosztów wymiany elektrod i baterii.
Co zamawiający rozumie poprzez zapis dotyczący § 6 pkt. 3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne serwisy gwarancyjne i przeglądy okresowe, bez kosztów wymiany elektrod i baterii.
Czy koszt baterii i elektrod leży po stronie wykonawcy?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.
Zamawiający w okresie trwania gwarancji ponosi koszty wymiany elektrod i baterii.

Pytanie nr 5 :
Pytanie do punktu 4 tabeli (szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia):
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie wymagania możliwości użycia na mokrej i metalowej powierzchni. Użycie każdego urządzenia elektrycznego w takich warunkach stwarza niebezpieczeństwo dla ratownika i poszkodowanego, zawsze będzie obarczone ryzykiem utraty zdrowia i życia tych osób. Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji w pierwszej kolejności zalecają przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy stworzenie bezpiecznych warunków przez ratownika, tak więc przystąpienie do akcji ratowniczej z użyciem AED na mokrej i dodatkowo metalowej powierzchni jest wbrew zasadzie zapewnienia bezpieczeństwa. Dodatkowo na polskim rynku jest tylko jedna marka defibrylatorów (Philips), która potwierdza ten parametr i stosuje go jako chwyt marketingowy.
Jeśli Zamawiający podtrzyma powyższy zapis, będzie to ewidentne faworyzowanie jednej marki urządzeń , co narusza zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:
Zamawiający wykreślił zapis w Załączniku nr 3 do SIWZ – Lp. 4.

Pytanie nr 6:
Pytanie do podpunktu d, punktu 6 tabeli (szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia):
Czy Zamawiający dopuści transfer danych za pomocą karty pamięci? W przypadku transmisji danych za pomocą karty pamięci mamy możliwość przekazania zapisów ratownikom od razu po interwencji. Dzięki temu dane trafiają z pacjentem w sposób natychmiastowy do lekarza prowadzącego. Dzięki pamięci wewnętrznej zabranie karty nie skutkuje niesprawnością defibrylatora. Sprzęt zostaje na miejscu i jest wciąż gotowy do użycia. Nikt nie musi się także specjalnie fatygować w celu zgrania danych do lokalizacji urządzenia.

Odpowiedź:
Zamawiający określił wymagania dotyczące rejestrowania i przenoszenia danych na bezprzewodową transmisję danych zapisu EKG i rejestru zdarzeń do komputera PC i/lub poprzez kabel USB lub pendrive – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 6 d).

Pytanie nr 7:
Pytanie do podpunktu d, punktu 7 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Czy Zamawiający dopuści defibrylator, którego zakres temperatury pracy wynosi od 0 do 50oC? Zapis dotyczący możliwości używania defibrylatora w warunkach -20 do 50oC nie ma zastosowania ponieważ wszystkie defibrylatory dostępne na rynku mają ograniczony czas pracy w w/w warunkach. Producenci w instrukcjach obsługi często zawężają czas pracy w tego typu warunkach do kilkunastu lub kilkudziesięciu minut. Prosimy więc o zmianę wymagań i dopuszczenie defibrylatora dedykowanego do pracy w temperaturze od 0 do 50oC.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza defibrylator o minimalnych parametrach: temperatura pracy od 0°C do +50 °C i wilgotność względna pracy w przedziale: 0%-95% (bez kondensacji).

Pytanie nr 8:
Pytanie do punktu 8 tabeli ( szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia):
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o energii defibrylacji 150 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci? Od wielu lat odchodzi się od protokołu wysokoenergetycznego wstrząsów ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego. Od momentu wprowadzenia na rynek defibrylatorów dwufazowych dąży się do podawania jak najniższych, skutecznych wartości energii.

Odpowiedź:
Zamawiający określa protokół energetyczny dla dorosłych w przedziale od 150 do 360 J. Zamawiający nie określa wymaganego protokołu energetycznego dla dzieci.

Pytanie nr 9:
Pytanie do punktu 10 tabeli (szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia):
Czy Zamawiający dopuści szafkę metalową, szarą, posiadającą tylko alarm akustyczny, przy zachowaniu pozostałych wymagań technicznych.
7. Z uwagi na uwarunkowania logistyczne zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 30 do 60 dni.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza szafki posiadającej tylko alarm akustyczny – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp.10.
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy – Załącznik nr 2 do SIWZ
§ 2 ust. 1.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.04.2019 r.
Pytanie nr 1:
Czy zamawiający dopuści defibrylator AED spełniający wszystkie kryteria, ale pracujący w protokole energetycznym 150-150-200J, co jest równoważnym i co więcej zalecanym protokołem w przypadku defibrylatorów dwufazowych? Protokół 200-360 zalecany jest wyłącznie w przypadku starszych typów defibrylatorów jednofazowych. W załączeniu Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji w tej sprawie.

Odpowiedź:
Zamawiający określa protokół energetyczny dla dorosłych w przedziale od 150 do 360 J. Zamawiający nie określa wymaganego protokołu energetycznego dla dzieci.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością przesyłu danych za pomocą kabla USB? Łączność bezprzewodowa podobnie jak kabel USB jest tak samo prostym i łatwym sposobem przesyłu danych. Takie wytyczne niepotrzebnie zawężają ilość możliwych do zaoferowania modeli AED, dlatego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości pobierania danych na dwa sposoby.

Odpowiedź:
Zamawiający określił wymagania dotyczące rejestrowania i przenoszenia danych na bezprzewodową transmisję danych zapisu EKG i rejestru zdarzeń do komputera PC i/lub poprzez kabel USB lub pendrive – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 6 d).

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.04.2019 r. i 15.04.2019 r.
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany defibrylator AED był zgodny z Wytycznymi Resuscytacji 2015 i umożliwiał skrócenie pauzy w RKO do 5 sekund.
Uzasadnienie: Najnowsze Wytyczne Resuscytacji z 2015 roku jasno potwierdzają, że przerwy w uciskaniu klatki piersiowej powinny być jak najkrótsze, a długość pauzy w RKO potrzebna na analizę rytmu serca, wyładowanie czy oddechy zastępcze ma bezpośredni wpływ na przeżywalność ofiar Nagłego Zatrzymania Krążenia. "Delivery of rescue breaths, shocks, ventilations and rhythmanalysis lead to pauses in chest compressions. Pre- and post-shockpauses of less than 10 s, and chest compression fractions >60% areassociated with improved outcomes.99–103Pauses in chest com-pressions should be minimised, by ensuring CPR providers workeffectively together". (G.D. Perkins et al. / Resuscitation 95 (2015) 81–99).

Odpowiedź:
Zamawiający określił parametr – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 6 b)

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane defibrylatory na dzień składania ofert, były zgodne z aktualną, czwartą edycją normy IEC 60601-1-2:2014 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej? Parametr ten musi być potwierdzony w oficjalnym dokumencie producenta.
Uzasadnienie: Urządzenia niezgodne z 4 edycją normy IEC 60601 nie mogą być sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Niestety na polskim rynku funkcjonują firmy, które oferują defibrylatory AED nie posiadające zgodności z powyżej wskazaną normą.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby defibrylatory posiadały dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych norm w roku 2019 w języku polskim.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył oficjalny dokument producenta (nota techniczna lub oryginalna instrukcja użytkownika), potwierdzający bezpieczne użycie defibrylatora na mokrej i metalowej powierzchni?
Uzasadnienie: W załączniku nr 3 do SIWZ pkt 4 Zamawiający wymaga, aby defibrylator był bezpieczny dla użytkownika i pacjenta; np. możliwość użycia na mokrej i metalowej powierzchni. Wielu dystrybutorów oświadcza, że oferowany przez nich sprzęt może być bezpiecznie używany na mokrej i metalowej powierzchni. Oświadczenia te nie znajdują potwierdzenia w oficjalnej dokumentacji producenta, czasem wręcz są z nią sprzeczne.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga – zapis został wykreślony – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 4.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający wymaga, aby asystent RKO (metronom i informacja o wdechach ratowniczych) uruchamiał się automatycznie bez potrzeby aktywowania go poprzez dodatkowe czynności, np. wciskanie przycisków?
Uzasadnienie: w sytuacji zagrożenia życia obsługa defibrylatora nie powinna absorbować uwagi ratownika bardziej niż jest to konieczne. Defibrylator musi być prosty i intuicyjny w obsłudze. Wciskanie przycisku, by uruchomić astystenta RKO komplikuje proces ratowniczy. Taki algorytm może w skrajnych przypadkach spowodować, że asystent RKO w ogóle nie zostanie włączony. Większość defibrylatorów na rynku posiada funkcję asystenta RKO, która uruchamia się w sposób automatyczny w czasie prowadzenia akcji ratunkowej. Dzięki temu nawet niedoświadczona osoba udzielająca pomocy, działająca w silnym stresie, otrzyma pełne wsparcie dot. tempa uciśnięć klatki piersiowej i sekwencji wdechów ratowniczych co zwiększy szanse przeżycia osoby poszkodowanej.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga – defibrylator musi posiadać automatyczny tryb pracy, bez konieczności uruchamiania dodatkowych funkcji, poprzez wciśnięcie przycisku podczas użytkowania.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator umożliwiał łatwe i szybkie wyłączenie funkcji asysty oddechów ratowniczych bez konieczności konfigurowania go za pośrednictwem zewnętrznych narzędzi (komputer, transmiter podczerwieni)?
Uzasadnienie: Europejska Rada Resuscytacji i American Heart Association w Wytycznych 2015 zalecają stosowanie resuscytacji również bez wdechów ratowniczych szczególnie, gdy pomocy udziela osoba niedoświadczona, bez odpowiednich środków ochrony osobistej. Aby zachować zgodność z Wytycznymi 2015 defibrylator powinien umożliwiać skonfigurowanie go do trybu Hands Only CPR
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 1.

Pytanie nr 6:
Czy zamawiający wymaga, aby defibrylator umożliwiał łatwą i szybką transmisję danych
o akcji ratunkowej za pośrednictwem portu USB bez potrzeby korzystania
z zewnętrznych narzędzi (komputer, transmiter podczerwieni)?
Uzasadnienie: transmisja poprzez port podczerwieni jest starą, niewykorzystywaną obecnie od wielu lat technologią wymagającą specjalnych narzędzi (transmiter, komputer obsługujący protokół podczerwieni, stara wersja Windows). Kopia danych na komputer wymaga także specjalistycznego oprogramowania producenta.

Odpowiedź:
Zamawiający określił wymagania dotyczące rejestrowania i przenoszenia danych na bezprzewodową transmisję danych zapisu EKG i rejestru zdarzeń do komputera PC i/lub poprzez kabel USB lub pendrive – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 6 d).

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuści defibrylator AED, którego temperatura pracy wynosi od -5 C do
+ 50 C?
Uzasadnienie: Parametr temperatury pracy odnosi się wyłącznie do jednostki głównej defibrylatora (bez uwzględnienia elektrod) i jest parametrem często stosowanym jako narzędzie ograniczające konkurencję w postępowaniach przetargowych. Defibrylator AED, aby mógł zostać użyty na pacjencie wymaga zastosowania elektrod defibrylacyjnych. Wszystkie elektrody defibrylacyjne zawierają żel elektroprzewodzący, który zawiera wodę. W związku z tym w ujemnych temperaturach żel zamarza i uniemożliwia przyklejenie elektrod do klatki piersiowej. Zatem stosowanie parametru "temperatura pracy" w zakresie temperatur ujemnych mija się z celem.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza defibrylator o minimalnych parametrach: temperatura pracy od 0°C do +50 °C.

Pytanie nr 8:
Czy zamawiający dopuści defibrylator AED, którego protokół energetyczny wynosi od 120 J do 200 J i jest zgodny z Wytycznymi 2015?
Uzasadnienie: Zapis wymagający protokołu energetycznego od 200 do 360 J w zestawieniu z innymi zapisami SIWZ ogranicza konkurencję wskazując na konkretny KAŻDY MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE | MAXHARTER.COM | + 48 506 530 216 MAX HARTER KAROL PIEKUTOWSKI | FILIPOWICZA 1/14 | 05-400 OTWOCK | NIP 966 126 45 80 model defibrylatora AED. Większość dostępnych dziś urządzeń operuje protokołami energetycznymi w zakresie do 200 J, które są równie skuteczne, co stare, coraz rzadziej wykorzystywane protokoły wysokoenergetyczne (do 360 J)
Odpowiedź:
Zamawiający określa protokół energetyczny dla dorosłych w przedziale od 150 do 360 J.

Pytanie nr 9:
Czy zamawiający dopuści defibrylator, którego ciężar nie przekroczy 3,2 kg?
Uzasadnienie: Waga jest parametrem często stosowanym jako narzędzie ograniczające konkurencję w postępowaniach przetargowych. Różnica ok 1 kg nie powinna stanowić przeszkody w oferowaniu urządzeń o wysokich parametrach medycznych i technicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ciężar defibrylatora z baterią i jedną parą elektrod max. 3,00 kg.

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator rejestrował pełne dane o akcji resuscytacyjnej, łącznie z głębokością uciśnięć klatki piersiowej?
Uzasadnienie: jakość prowadzonej resuscytacji ma ogromny wpływ na przeżywalność ofiar zatrzymania krążenia. Raport generowany przez defibrylator po akcji powinien zawierać informację o głębokości prowadzonych uciśnięć.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający wymaga, aby technologia, w oparciu o którą defibrylatory zostały wyprodukowane nie była starsza niż 5 lat?
Uzasadnienie: defibrylatory skonstruowane jeszcze w XX wieku, wykorzystują przestarzałe technologie i podzespoły (np. port podczerwieni, moduł pamięci o bardzo małej pojemności). Defibrylatory skonstruowane na przestrzeni ostatnich lat wykorzystują nowe technologie, nie dostępne producentom przed 20 laty, np.: nowoczesne kondensatory umożliwiające ładowanie w czasie poniżej 5 sekund, oprogramowanie umożliwiające analizę akcji serca jeszcze podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czujniki kontroli uciśnięć, duże, ciekłokrystaliczne ekrany dotykowe, wysokopojemne karty pamięci, nowoczesne technologie łączności nie wymagające specjalistycznego oprogramowania, elektrody i baterie o długich terminach przydatności.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 12:
Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany defibrylator umożliwiał kontrolę głębokości uciśnięć klatki piersiowej w czasie rzeczywistym. System taki umożliwia ponad 2 krotne zwiększenie prawdopodobieństwa przeżycia ofiary Nagłego Zatrzymania Krążenia.
Uzasadnienie: Wytyczne 2015 mówią wyraźnie, że jakość prowadzonej RKO ma bezpośredni wpływ na przeżywalność ofiar NZK. "The use of CPR feedback and prompt devices during CPR in clinical practice is intended to improve CPR quality as a means ofincreasing the chances of ROSC and survival". (G.D. Perkins et al. / Resuscitation 95 (2015) 81–99).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający dopuści defibrylator AED, którego temperatura pracy wynosi od -5 C do
+ 50 C a wilgotność względna od 10 do 95%?
Uzasadnienie: Parametr temperatury pracy odnosi się wyłącznie do jednostki głównej defibrylatora (bez uwzględnienia elektrod) i jest parametrem często stosowanym jako narzędzie ograniczające konkurencję w postępowaniach przetargowych. Defibrylator AED, aby mógł zostać użyty na pacjencie wymaga zastosowania elektrod defibrylacyjnych. Wszystkie elektrody defibrylacyjne zawierają żel elektroprzewodzący, który zawiera wodę. W związku z tym w ujemnych temperaturach żel zamarza i uniemożliwia przyklejenie elektrod do klatki piersiowej. Zatem stosowanie parametru "temperatura pracy" w zakresie temperatur ujemnych mija się z celem.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza defibrylator o minimalnych parametrach: temperatura pracy od 0°C do +50 °C i wilgotność względna pracy w przedziale: 0%-95% (bez kondensacji).

Pytanie nr 14:
Czy zamawiający dopuści szafki z blachy o grubości innej niż 2 mm w kolorze innym niż żółty, lub przeźroczyste, z alarmem dźwiękowym, bez oznaczeń na bokach?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 10.

Pytanie nr 15:
Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany defibrylator posiadał parametr IP 55.
Uzasadnienie: Jeśli zamawiający wymaga, aby defibrylator umożliwiał bezpieczną pracę na mokrych nawierzchniach, powinien także wymagać odpowiednich parametrów szczelności.

Odpowiedź:
Zapis został wykreślony – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 4.

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.04.2019 r.
Pytanie nr 1:
Dotyczy Załącznik nr 3 Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatora punkt 6d.
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z bezprzewodową transmisją danych zapisu EKG i rejestru zdarzeń do komputera PC poprzez automatyczne zgranie danych na zewnętrzny nośnik pamięci np. pendrive?

Odpowiedź:
Zamawiający określił wymagania dotyczące rejestrowania i przenoszenia danych na bezprzewodową transmisję danych zapisu EKG i rejestru zdarzeń do komputera PC i/lub poprzez kabel USB lub pendrive – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 6 d).

Pytanie nr 2:
Dotyczy Załącznik nr 3 Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatora punkt 7d
Prosimy o zmianę opisu w w/w punkcie na: „temperatura pracy od 0°C do +50°C oraz temperatura przechowywania urządzenia -20°C do +50°C oraz wilgotność względna pracy 10%- 95%”
Uzasadnienie: żadne urządzenia elektroniczne nie są przystosowane do pracy w warunkach ujemnych temperatur, przez wzgląd na właściwości fizyczne podzespołów elektronicznych. Wilgotność względna natomiast, w atmosferze ziemskiej nigdy nie wynosi 0%.
Prosimy więc o zmianę specyfikacji w zakresie przedmiotowego punktu.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza defibrylator o minimalnych parametrach: temperatura pracy od 0°C do +50 °C i wilgotność względna pracy w przedziale: 0%-95% (bez kondensacji).

Pytanie nr 3:
Dotyczy Załącznik nr 3 Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatora punkt 9
Prosimy o dopuszczenie defibrylatora o wadze do 3 kilogramów.
W interesie naszej firmy leży dopuszczenie defibrylatora do 2,5 kg. Mając jednak na względzie fakt, iż parametr wagi nie jest parametrem istotnym dla funkcjonalności i poprawności działania urządzenia, jak również szanując zasadę uczciwej konkurencji (ograniczenie wagi defibrylatora do 2 kilogramów w istotny sposób wpływa na wykluczenie z postępowaniu wielu wykonawców), prosimy o dopuszczenie defibrylatora o wadze do 3 kilogramów.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ciężar defibrylatora z baterią i jedną parą elektrod max. 3,00 kg.

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.04.2019 r.
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatorów AED z baterią, torbą, 1 kompletem elektrod, szafką mocowaną na ścianie z alarmem, znak AED, o parametrach wskazanych poniżej:
Primedic AED to przenośny nowoczesny dwufazowy, defibrylator oparty na technologii CCD (Current Controlled Defibrillation) gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania, dzięki utrzymywaniu natężenia prądu na stałym niskim poziomie i dostosowaniu czasu trwania impulsu.
Defibrylatory z grupy Heartsave przeznaczone są dla miejsc publicznych, firm, budynków użyteczności publicznej, szkół, restauracji, obiektów sportowych, użytkowników domowych, domów opieki itp. Defibrylator odporny na wstrząsy i zabrudzenia.
Dzięki swej budowie urządzenie jest w zasadzie bezobsługowe, codzienne „autotesty” ( system auto – kontroli) informują nas o stanie urządzenia a samo włączenie się jest automatyczne po otworzeniu pokrywy urządzenia.
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:
Energia 140 - 360 J w technologii Biphasic,
6 letnia nieładowalna bateria zapewniająca do 200 wyładowań, ze wskaźnikiem aktualnego poziomu energii,
Elektrody wstępnie podłączone z 3 letnim terminem przydatności, w kpl. z maszynką, nożyczkami, rękawiczkami, maseczką do RKO,
 4 języki obsługi do wyboru (Polski, Angielski, Czeski, Węgierski),
Dołączona karta pamięci pozwala na przechowywanie danych oraz ich weryfikację poprzez załączone oprogramowanie ECG Viewer,
Obudowa z wysokiej jakości tworzyw zapewnia wytrzymałość na upadek z 1m. Klasa bezpieczeństwa / stopień ochrony IP55,
NOWE ROZWIĄZANIA :
Przycisk „PEDIATRYCZNY”- pozwalający na użycie elektrod standardowych tj. dla dorosłych do defibrylacji dziecka poprzez redukcję energii.
 Nowy port elektrod- pozwala na użycie „wstępnie” podłączonych elektrod w standardzie.
PARAMETRY TECHNICZNE:
DEFIBRYLACJA:
   - rodzaj impulsu: dwufazowy
   - energia: 140 360J
   - czas ładowania: <12 s.
   - czas analizy: 7-12 s
   - próg zatrzymania serca: <200 µ V
   - detekcja VF/VT: TAK
   - detekcja rozrusznika serca: TAK
EKG:
   - metoda: Eindhoven II
   - oporność pacjenta: 23-200 Ohm
   - częstość akcji serca: 30-300 uderzeń / min
  ELEKTRODY:
   - elektrody przylepne
   - przydatności: 36 miesięcy
   - długość kabla: od 1.3 do 2,0 m w zależności od modelu
   - aktywna powierzchnia elektrod: 174 cm2
   - warunki przechowywania: od 0 do 50 stopni C
PRZECHOWYWANIE DANYCH:
   - pamięć przenośna: karta CF 2 GB przechowująca dane pacjenta oraz zapis głosowy
   - oprogramowanie PC
ZASILANIE:
   - bateria: LiMnO2, 15V, 2,8Ah,
   - żywotność: do 6 lat (ilość wyładowań do 200 @360J)
WARUNKI OTOCZENIA:
   - warunki pracy: od 0 do 50 stopni C (wilgotność 30-95% z kondensacją, 700-1060 hPa)
   - warunki przechowywania: od -20 do +70 stopni C (wilgotność 30-95% z kondensacją, 500-1060 hPa)
   - klasa bezpieczeństwa IP55
ALGORYTM POSTĘPOWANIA:
   - AHA lub ERC 2010 (do wyboru przy składaniu zamówienia)
STANDARDY:
   - IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995
   - IEC60601-1-2:2001
   - IEC60601-1-4:1996+A1:1999
   - IEC60601-2-4:2002
   - EN1789:2003
WYMIARY:
   - wys. x szer x gł. : 25 x 28 x 9 cm
   - waga z baterią: około 2.5kg
ZAWARTOŚC ZESTAWU:
Urządzenie Heartsave AED, Bateria, 1 para elektrod wraz z maseczką do RKO, 1 karta pamięci, oprogramowanie EKG viewer, torba.
Wraz z szafką:
AKCESORIA DO DEFIBRYLATORA
Szafka na defibrylator z alarmaem dźwiękowo-świetlnym
Opis produktu:
 1. Wykonana z blachy czarnej malowanej proszkowo
2. Kolor czerwony
3. Wymiary: 400/400/200
4. Alarm dżwiękowo-świetlny
5. Oznaczenie AED
6. Instrukcja użycia defibrylatora GRATIS!
  Tablica Informacyjna AED
Wysięgnik metalowy z oznakowaniem fluorescencyjnym do zawieszenia nad szafką w celu wyraźnego oznakowania miejsca, w którym znajduje się urządzenie (również po zmroku).

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza – Załącznik nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.04.2019 r.
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający poprzez zapis "...komplecie elektrod dla dorosłych i dla dzieci" oraz  "praca w trybie dla dorosłych i dla dzieci" wymaga, aby defibrylator posiadał bez kosztowy tryb pediatryczny, bez konieczności użycia dodatkowych elektrod lub kluczy?
Nowoczesne urządzenia AED posiadają wbudowany tryb pediatryczny (przycisk), który nie wymaga dodatkowych akcesoriów i elektrod a defibrylacja odbywa się poprzez elektrody uniwersalne przeznaczone zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Takie rozwiązanie jest szybsze w sytuacji zagrożenia życia oraz charakteryzuje się tańszymi kosztami eksploatacji.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby użycie defibrylatora w stosunku do dziecka wymagało jedynie wpięcia odpowiednich elektrod, bez użycia dodatkowych kluczy, czy przycisków. W związku z tym urządzenie musi być wyposażone w minimum jeden komplet elektrod dla dorosłych
i jeden komplet elektrod dla dzieci.

Pytanie nr 2:
Zamawiający w punkcie 7 d wymaga, aby zakres temperatur pracy urządzenia wynosił od -20°C do 50°C. Należy zwrócić uwagę, że żaden defibrylator dostępny na rynku nie posiada możliwości pracy ciągłej w ujemnych temperaturach. W celu uniknięcia nieporozumień na etapie oceny ofert prosimy o zmianę tego parametru na:
Stan urządzenia pracującego: od 0°C do 50°C
Możliwość krótkotrwałego użycia defibrylatora w temp ujemnych (od -20°C do 0°C) - minimum 20 minut (potwierdzona przez producenta).
Jednocześnie większość producentów defibrylatorów w oparciu o obowiązujące normy dokonuje pomiaru zakresu wilgotności względnej w przedziale 5% - 95% (dotyczy to m.in. urządzeń iPAD SP1, Samaritan PAD, czy LP CR2)
W związku z tym prosimy o zmianę wymogu na:
wilgotność względna: 5% - 95% (bez skraplania)

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza defibrylator o minimalnych parametrach: temperatura pracy od 0°C do +50 °C i wilgotność względna pracy w przedziale: 0%-95% (bez kondensacji).

Pytanie nr 3:
Większość defibrylatorów AED ma wagę ok 2.5 kg. Prosimy o zmianę tego zapisy na: ciężar defibrylatora z baterią i jedną parą elektrod max 2.5 kg. Ze względu na sposób wykorzystania defibrylatora w niedalekiej odległości od miejsca jego przechowywania 0.5 kg nie ma znaczenia jeżeli chodzi o komfort i sprawność przebiegu akcji ratowniczej. Parametr w obecnym kształcie w znacznym stopniu ogranicza konkurencję, a w połączeniu z innymi parametrami wręcz uniemożliwa zaoferowanie jakiegokolwiek urządzenia AED.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ciężar defibrylatora z baterią i jedną parą elektrod max. 3,00 kg.

Pytanie nr 4:
Zapis w obecnym kształcie tj. 200J - 360J jest niejednoznaczny i sprzeczny z wymogiem możliwości defibrylacji dzieci, gdzie protokół zalecany przez Europejską Radę Resuscytacji mieści się w przedziale: 50J - 75 J. Jednocześnie te same wytyczne jednoznacznie potwierdzają, że: "Idealnie energia pierwszej defibrylacji dla każdej fali dwufazowej powinna wynosić co najmniej 150 J." a w przypadku drugiej i kolejnej:  "do defibrylacji używać stałej lub stopniowo zwiększanej energii i nie ma dowodów naukowych, aby te zalecenia zmienić".
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści urządzenie z protokołem dla dorosłych: od 150J, oraz dla dzieci: od 50J?

Odpowiedź:Zamawiający określa protokół energetyczny dla dorosłych w przedziale od 150 do 360 J. Zamawiający nie określa wymaganego protokołu energetycznego dla dzieci.
Odpowiedzi na pytania z dnia 10.04.2019 r.
Pytanie nr 1:
Czy pod hasłem „automatyczny” Zamawiający rozumie, że ma być automatyczny defibrylator zewnętrzny? Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z półautomatycznym trybem pracy, które stanowią zdecydowaną większość urządzeń na rynku? Uzasadnienie (...)
Uzasadnienie:
Wszystkie defibrylatory dostępne publicznie są defibrylatorami automatycznymi. Oznacza to, że użytkownik korzystający z urządzenia nie podejmuje żadnych decyzji terapeutycznych. Natomiast zdecydowana większość urządzeń posiada półautomatyczny tryb pracy, czyli to użytkownik decyduje o momencie wciśnięcia przycisku wyładowania, po upewnieniu się, że jest bezpiecznie.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga defibrylatora z automatycznym trybem pracy – bez konieczności wciśnięcia przycisku wyładowania.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający pisząc, że defibrylator musi być niezawodny i zawsze gotowy do użycia ma na myśli objęcie urządzeń systemem zdalnego monitoringu i kontroli stanu urządzenia?
Uzasadnienie:
Najczęstszą przyczyną niesprawności urządzeń po zakupie jest brak wystarczającej kontroli stanu po stronie użytkownika oraz niewymienianie akcesoriów eksploatacyjnych zgodnie z założeniami producenta. Tylko zdalna kontrola stanu gwarantuje, że urządzenia będą na bieżąco monitorowane pod kątem poprawności działania w miarę
upływu czasu, a użytkownik zostanie poinformowany o konieczności wymiany akcesoriów czy też potrzebie akcji serwisowej.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga objęcia urządzenia systemem zdalnego monitoringu i kontroli stanu urządzenia.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wymaga, żeby urządzenie potwierdzało codzienną gotowość do użycia na podstawie przeprowadzanych codziennie automatycznych testów sprawności?
Uzasadnienie:
Jeśli urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności raz w tygodniu nie ma pewności, że poinformuje w porę o wykrytej awarii (przypadek Metra Warszawskiego, styczeń 2015, kiedy defibrylator nie zadziałał, pomimo że urządzenie wskazywało gotowość). Codzienne autotesty dają większą pewność prawidłowego działania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie codziennie przeprowadzało testy sprawności.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający pod pojęciem niezawodności rozumie, że urządzenie podczas codziennych autotestów powinno oceniać sprawność wszystkich elementów, niezbędnych do wykonania prawidłowej defibrylacji – wewnętrznych podzespołów, pojemności baterii oraz prawidłowej wilgotności żelu na elektrodach?
Uzasadnienie:
Nie wszystkie defibrylatory na rynku poinformują o przedwcześnie wyschniętych elektrodach, nie zapewniając tym samym pełnej niezawodności. Urządzenie, w którym elektrody uległy wyschnięciu (na przykład na skutek przypadkowego rozszczelnienia opakowania lub niewymienienia elektrod po upływie terminu przydatności) nie zadziała prawidłowo w czasie akcji ratowniczej. Często jesteśmy świadkami sytuacji, w której defibrylatory sygnalizują gotowość, pomimo że termin ważności elektrod upłynął dwa lata wcześniej. Nie są to urządzenia niezawodne.

W pkt 2. SOPZ Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w jeden komplet elektrod dla dorosłych oraz jeden komplet elektrod dla dzieci.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie codziennie przeprowadzało testy sprawności, jak również oceny jakości elektrod.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie, w którym dostarczona zostanie jedna para elektrod uniwersalnych dla dorosłych i dla dzieci, a zmiana trybu następuje za pomocą wielorazowego klucza pediatrycznego?
Uzasadnienie:
Na rynku dostępnych jest wiele modeli, w których przełączenie trybu na pediatryczny nie wymaga zmiany elektrod. Jest to rozwiązanie dużo bardziej ekonomiczne, gdyż po upływie terminu ważności konieczna jest wymiana tylko jednej pary elektrod uniwersalnych, a przełączenie trybu następuje przy użyciu wielorazowego klucza pediatrycznego.
      W pkt. 4 SOPZ Zamawiający wymaga, aby urządzenie było bezpieczne dla użytkownika i pacjenta.

Odpowiedź:
Zamawiający określił wyposażenie urządzenia w minimum jeden komplet elektrod dla dorosłych i jeden komplet elektrod dla dzieci. Zamawiający wymaga, aby użycie defibrylatora w stosunku do dzieci wymagało wpięcia odpowiednich elektrod, nie zaś używania klucza pediatrycznego.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający wymaga, aby bezpieczeństwo użycia defibrylatora potwierdzone było badaniami producenta i wydaną na ich podstawie notą techniczną producenta oraz aby instrukcja użytkowania nie zabraniała użycia w takich warunkach?
Uzasadnienie:
Część producentów wydaje notę techniczną bez przeprowadzenia badań na swoich urządzeniach. Wiele instrukcji użycia zabrania wprost używania defibrylatora na powierzchniach przewodzących. Taki zapis powinien dyskwalifikować urządzenia, jako potencjalnie niebezpieczne dla użytkownika i poszkodowanego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga wyżej wymienionej noty technicznej – zapis został wykreślony – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 4.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający wymaga, aby producenci dostarczanych defibrylatorów posiadali badania kliniczne potwierdzające skuteczność stosowanych technologii oraz spełniali normy FDA (Food and Drug Administration)?
Uzasadnienie:
5 kwietnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wyrobów medycznych. Podnosi ono klasę automatycznych defibrylatorów zewnętrznych z IIb do III. Tym samym przed wprowadzeniem defibrylatora do obrotu konieczne będzie spełnienie szeregu restrykcyjnych wymagań, w tym posiadanie badań klinicznych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowanej technologii. Dopiero spełnienie wszystkich wymagań pozwoli nadać urządzeniu certyfikat CE. Bez tego sprzedaż urządzeń na rynku europejskim będzie nielegalna.
Wprowadzane przepisy przypominają te, które od lat funkcjonują na terenie Stanów Zjednoczonych, i nad których przestrzeganiem czuwa FDA. Przypuszczać można, że firmy, które do dziś nie są obecne na rynku USA, nie będą w stanie spełnić wymagań europejskim, a tym samym ich sprzedaż od przyszłego roku będzie nielegalna.
Może to rodzić implikacje w postaci utrudnionego dostępu do akcesoriów eksploatacyjnych po tym terminie lub też ich brak, kiedy producent w ogóle wycofa się z produkcji AED. Dlatego też już dziś warto sprawdzić, czy producenci defibrylatorów dysponują badaniami klinicznymi i spełniają normy FDA.

W pkt. 5 c Zamawiający wymaga, aby bateria w urządzeniu zapewniła min. 30 pełnych wyładowań.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga posiadania wyżej wymienionych badań klinicznych.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający zmieni wymaganie na następujące: bateria w urządzeniu powinna zapewnić min. 200 wyładowań maksymalną energią.
Uzasadnienie:
Zamawiającemu powinno zależeć na zakupie defibrylatorów wysokiej jakości, których eksploatacja nie będzie generowała wysokich kosztów. Wysokiej klasy urządzenia posiadają dużo bardziej pojemne baterie, pozwalające na wykonanie znacznie więcej niż 30 wyładowań.
Odpowiedź:
Zamawiający określił zapas energii (pojemność) w pełni naładowanego defibrylatora na minimum 30 pełnych wyładowań lub 210 minut pracy – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 5 c).

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający wymaga, aby bateria w urządzeniu nie wymagała obligatoryjnej wymiany po każdym użyciu?
Uzasadnienie:
Niska wyjściowa pojemność baterii (zapewniająca mniej niż 200 wyładowań) zazwyczaj oznacza, że konieczna będzie jej wymiana po każdym użyciu. To z kolei generuje niepotrzebne koszty eksploatacyjne. Niepotrzebne, gdyż obecnie na rynku można wybierać spośród kilkudziesięciu urządzeń, których baterie nie muszą być wymieniane po każdym użyciu.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie posiadało brak wymogu obligatoryjnej wymiany baterii po jej użyciu.

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający wymaga, aby żywotność baterii w urządzeniu w trybie czuwania objęta była gwarancją producenta przez okres min. 4 lat i ujęta była w szczegółowych warunkach gwarancji?
Uzasadnienie:
Wielu producentów mówiąc o żywotności baterii nie udziela na nią gwarancji. Informuje jedynie, że w trybie czuwania bateria „powinna” wytrzymać np. 4 lata, ale nie daje na ten okres gwarancji. Taki zapis w żaden sposób nie zabezpiecza interesów Zamawiającego i naraża go na dodatkowe koszty częstszej wymiany baterii niż wynikałoby to z żywotności.
W pkt. 6 Zamawiający wymaga, aby urządzenie było zgodne z Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, jednocześnie w ppkt. b wymaga, aby czas ładowania (200 J) od włączenia do gotowości do wyładowania wynosił do 26 sekund.

Odpowiedź:
Zamawiający określił datę ważności baterii na minimum 24 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 12.

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) 2015 czas, którego urządzenie potrzebuje od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania wynosił mniej niż 10 sekund?
Uzasadnienie:
Krytycznym momentem, wpływającym na skuteczność defibrylacji oraz całej akcji ratowniczej jest przerwa w uciśnięciach klatki piersiowej. W przypadku defibrylatorów jest to przerwa, która następuje między zakończeniem RKO, gdy obie elektrody są przyklejone na klatkę piersiową (informacja odsuń się, trwa analiza) a gotowością do wyładowania lub informacją o braku wskazań do defibrylacji. Zgodnie z wytycznymi przerwa ta powinna być krótsza niż 10 sekund:
„Przerwy przed i po defibrylacji trwające poniżej 10 sekund (…) wiążą się z lepszymi wynikami leczenia” (rozdział 2, s. 113)
„Maksymalna przerwa w uciskaniu klatki piersiowej (…) nie powinna przekraczać 10 sekund” (rozdział 2, s. 115)
„Opóźnienie pomiędzy zaprzestaniem uciśnięć klatki piersiowej a dostarczeniem wyładowania (przerwa przeddefibrylacyjna) musi być ograniczone do absolutnego minimum; nawet 5 – 10 sekund opóźnienia zmniejsza szanse na skuteczność wyładowania.” (rozdział 3, s. 145)
„Skrócenie przerwy okołodefibrylacyjnej nawet o kilka sekund może zwiększyć prawdopodobieństwo skuteczności wyładowania” (rozdział 3, s. 139)

Odpowiedź:
Zamawiający określił czas ładowania defibrylatora (200 J) – do 9 sekund.

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada wbudowaną pamięć wewnętrzną rejestrującą wszystkie czynności oraz podjęte decyzje podczas całego epizodu (nie tylko przez 20 minut) oraz dane EKG?
Uzasadnienie:
Nie wszędzie Zespół Ratownictwa Medycznego dojedzie w ciągu 20 min. dlatego ważne jest, aby urządzenie było w stanie zapisywać informacje o wszystkich podjętych decyzjach podczas całego epizodu, który może trwać dłużej niż 20 min.

Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało odporność na uszkodzenia mechaniczne i upadki, nie określając jakiej klasy ma być to odporność.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga pamięci EKG minimum 20 minut EKG ostatniego pacjenta oraz skrócony zapis danych poprzedniego pacjenta – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 6 d).

Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało certyfikat odporności na upadki
z wysokości min. 1 m?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga certyfikatu odporności na upadki.

Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie dopuszczalnych temperatur pracy potwierdzone było w instrukcji producenta?
Uzasadnienie: Każdy producent dla zachowania gwarancji wymaga przestrzegania zapisów zawartych w instrukcji producenta. Jeśli producent nie dopuszcza użycia na mrozie, wówczas praca urządzenia w takich warunkach automatycznie powoduje utratę gwarancji oraz może doprowadzić do awarii urządzenia. Dodać należy, że w naszych warunkach klimatycznych ryzyko użycia w temperaturze do -200C jest znaczne.

W pkt. 8 Zamawiający wymaga specyficznego protokołu energetycznego. Jednocześnie wymaga zgodności urządzenia z Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza defibrylator o minimalnych parametrach: temperatura pracy od 0°C do +50 °C. Zamawiający wymaga potwierdzenia tego parametru w instrukcji producenta.

Pytanie nr 15:
Czy Zamawiający dopuści inne protokoły energetyczne pracy defibrylatorów, biorąc pod uwagę, że zgodnie z Wytycznymi ERC żaden protokół energetyczny nie ma przewagi nad innym, a wręcz kilka badań na modelach zwierzęcych wykazało szkodliwość impulsów wysokoenergetycznych?
Uzasadnienie:
Poniżej szereg fragmentów Wytycznych ERC 2015, pokazujących, że wymaganie specyficznego protokołu nie znajduje naukowego wytłumaczenia:
„Optymalna wartość energii defibrylacji to taka, która skutecznie doprowadza do defibrylacji, powodując minimalne uszkodzenie mięśnia sercowego. (…) Nie są znane optymalne wartości energii defibrylacji. Zalecenia powstały na podstawie konsensusu opartego o dokładny przegląd dotychczasowej literatury. Nie ma dowodów na przewagę jednego rodzaju fali dwufazowej czy urządzenia nad innym. Skuteczność pierwszego wyładowania falą BTE o wartości 150 – 200 J została określona na 86 – 98%. Skuteczność pierwszego wyładowania falą RLB o wartości 120 J do 85%. Skuteczność pierwszego wyładowania falą dwufazową impulsową o wartości 130 J wykazano na poziomie 90%. Dwa badania sugerują równoważność niższych i wyższych wartości początkowych energii defibrylacji. Mimo że w badaniach z udziałem ludzi nie wykazano szkodliwości którejkolwiek z dwufazowych fal do wartości 360 J, kilka badań na modelach zwierzęcych sugeruje możliwość szkodliwego działania wyższych wartości energii.

„Energia wyładowania dla określonego defibrylatora powinna opierać się na zaleceniach producenta. Nie ma żadnych wysokiej jakości badań klinicznych, które wskazywałyby optymalne strategie defibrylacji w obrębie danej fali lub porównujące różne fal. Nie ma wiedzy na temat minimalnej akceptowalnej wartości energii pierwszego wyładowania, charakterystyki optymalnej fali dwufazowej, optymalnych poziomów energii dla określonych fal oraz najlepszej strategii dostarczania wyładowań (o stałej czy o narastającej wartości). Wiadomym jest, że dla wyselekcjonowanej energii trudno jest porównywać różne fale, ponieważ kompensacja impedancji oraz subtelne różnice kształtu fali prowadzą do znacznych różnic w przepływie prądu przez mięsień sercowy pomiędzy urządzeniami. Ostatecznie optymalne wartości energii mogą różnić się pomiędzy urządzeniami w zależności od producenta oraz zastosowanej fali.
Odpowiedź:
Zamawiający określa protokół energetyczny dla dorosłych w przedziale od 150 do 360 J.

Pytanie nr 16:
Czy Zamawiający zgodnie z zaleceniami Wytycznych ERC 2015 wymaga, aby dla dostarczanych defibrylatorów były przeprowadzone badania kliniczne potwierdzające ich bezpieczeństwo i skuteczność?
Uzasadnienie:
Zamawiającemu powinno zależeć na zakupie urządzeń o udowodnionej skuteczności, a taką są w stanie potwierdzić tylko badania kliniczne. Poniżej odpowiedni fragment Wytycznych:
Zachęca się producentów defibrylatorów, aby przeprowadzili wysokiej jakości badania kliniczne, które poparłyby zalecane przez nich strategie defibrylacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga badań klinicznych.

Pytanie nr 17:
Czy Zamawiający dopuści szafki metalowe w innym kolorze, pod warunkiem zachowania ich pozostałych właściwości?
Uzasadnienie:
Kolor żółty jest standardowo używany przez jednego dystrybutora defibrylatorów. Nie ma żadnego uzasadnienia, tego konkretnego koloru – ważne żeby oznakowanie defibrylatora było zgodne z wytycznymi ILCOR

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza szafki metalowe w innym kolorze.

Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający dopuści system montażu inny niż metalowa skrzynka?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza innego systemu montażu niż metalowa skrzynka.

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.04.2019 r.
Pytanie nr 1:
Poz. 7D. Jako że żaden model AED nie spełnia warunku temperatura pracy od -20 st., czy zamawiający dopuści defibrylator o zakresie temperatur: Pracy od 0 do 43 st., Przechowywania -20 do 60 st. ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza defibrylator o minimalnych parametrach: temperatura pracy od 0°C do +50 °C.

Pytanie nr 2:
Poz. 9. Czy zamawiający dopuści defibrylator AED o łącznej wadze z elektrodami i baterią 2,3 kg. ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ciężar defibrylatora z baterią i jedną parą elektrod max. 3,00 kg.

Pytanie nr 3:
Poz. 4. Wg Europejskiej Rady Resuscytacji każdorazowo zalecane jest sprawdzenie bezpieczeństwa przed defibrylacja oraz zakaz przeprowadzenia defibrylacji na metalowych
i mokrych nawierzchniach. Tylko jeden model AED posiada certyfikat na możliwość użycia w takich warunkach co i tak jest niezalecane i niebezpieczne. W związku z powyższym czy zamawiający dopuści defibrylator nie posiadający takiego certyfikatu?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga wyżej wymienionego certyfikatu – zapis został wykreślony – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 4.

Pytanie nr 4:
Poz. 8. Czy zamawiający dopuści defibrylator o energii wyjściowe 150 J?

Odpowiedź:
Zamawiający określa protokół energetyczny dla dorosłych w przedziale od 150 do 360 J.

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.04.2019 r.
Pytanie nr 1:
Pkt 6. d) bezprzewodowa transmisja danych zapisu EKG i rejestru zdarzeń do komputera PC. Pamięć EKG: minimum 20 minut EKG ostatniego pacjenta oraz skrócony zapis danych poprzedniego pacjenta.
Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisu EKG i rejestru zdarzeń na karcie pamięci typu flash i odczyt w komputerze PC przy pomocy czytnika kart flash ?
Każdy zaoferowany przez nas defibrylator jest wyposażony w czytnik kart flash i kartę flash.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapisu EKG i rejestru zdarzeń na karcie pamięci typu flash i odczytu w komputerze PC przy pomocy czytnika kart flash – Załącznik nr 3 do SIWZ Lp. 6 d).

Pytanie nr 2:
Pkt. 7 d) temperatura pracy od -20°C do +50 °C i wilgotność względna pracy: 0%-95%..
Czy Zamawiający dopuści defibrylator o parametrach:  temperatura pracy od 0°C do +55 °C
i wilgotność względna pracy: 0%-95% ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza defibrylator o minimalnych parametrach: temperatura pracy od 0°C do +50 °C i wilgotność względna pracy w przedziale: 0%-95% (bez kondensacji).

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.04.2019 r.
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści defibrylator AED Plus firmy ZOLL o poniższych parametrach:
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:
• prosta obsługa
• tryb półautomatyczny defibrylacji
• defibrylacja dwufazowa niskoenergetyczna
• możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci
• komunikaty głosowe i tekstowe prowadzące przez wszystkie czynności ratownicze
• interfejs graficzny z podświetlanymi ikonami
• monitor LCD z wyświetlaniem krzywej EKG
• pamięć wewnętrzna
• wbudowany port IR do przesyłania danych do komputera
• automatyczny test
• zasilanie bateryjne
• długi czas pracy z baterii: 300 defibrylacji, 1,5 godzin monitorowania i defibrylacji,
13 godzin monitorowania, 5 lat w trybie gotowości do użycia
• najdłuższy okres przydatności elektrod: do 5 lat od daty produkcji
• wskaźnik sprawności aparatu / rozładowania baterii
• niewielkie wymiary
• niska waga
• torba transportowa na defibrylator i akcesoria wykonana z wytrzymałego materiału
• odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur
• odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne
PARAMETRY TECHNICZNE:
• energia defibrylacji: 120, 150, 200 J (dorośli) / 50, 70, 85 J (dzieci)
• impuls defibrylacyjny: dwufazowy, niskoenergetyczny, typ RBW
• czas ładowania do energii 200 J: do 10 sekund
• czas podtrzymania ładunku: 30 sekund
• zakres pomiaru częstości akcji serca (HR): 30 – 300 ud/min
• wzmocnienie EKG: regulowane automatycznie
• ekran: typ LCD, 6,6 x 3,3 cm
• wyświetlane informacje: krzywa EKG, komunikaty tekstowe, wskaźnik
głębokości ucisku, czas akcji, liczba wykonanych defibrylacji
• pamięć: 3,5 godzin zapisu EKG
• stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody: IP55
• odporność na wstrząs: IEC 68-2-27; 100 G
• odporność na wibracje: MIL Std 810F
• temperatura pracy: od 0 do 50 °C
• temperatura przechowywania: od −30 do 70 °C
• zasilanie: baterie Photo Flash typ 123
• wymiary: 13,3 x 24,1 x 29,2 cm
• ciężar: 3,1 k

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o powyższych parametrach – Załącznik nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zmiany parametrów zostały uwzględnione w załączniku nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zapis z Załącznika nr 3 do SIWZ Lp. 4 – został usunięty.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zawiadamia, że ulega zmianie termin :

- składania ofert: z	26.04.2019 g. 12:00 na 08.05.2019 g. 12:00
- otwarcia ofert z	26.04.2019 g. 12:30 na 08.05.2019 g. 12:30

wyk. w 1 egz. ED/EZ
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego