| Lp | Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatora |
| --- | --- |
| 1 | Automatyczny, prosty w obsłudze, działanie według komend głosowych wydawanych przez urządzenie w języku polskim; |
| 2 | Wyposażony w minimum po jednym komplecie elektrod dla dorosłych i dla dzieci. Elektrody jednorazowe, wymienne, o terminie przydatności minimum 24 miesiące. |
| 3 | W zestawie apteczka AED z wyposażeniem: maseczka do sztucznego oddychania, rękawiczki jednorazowe, golarka, nożyczki. |
| 4 | ( usunięty) |
| 5 | Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów: a) zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci; |
|  | b) wyposażony w baterię, z datą ważności minimum 24 miesiące |
|  | c) zapas energii (pojemność) w pełni naładowanego defibrylatora – minimum 30 pełnych wyładowań lub 210 minut pracy, |
|  | d) wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące o: - nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku; - wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia; - analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta); - gotowości urządzenia do pracy; - technicznej sprawności urządzenia lub jej braku. |
| 6 | Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: a) algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. |
|  | b) czas ładowania defibrylatora (150 J) - do 12 sekund. |
|  | c) urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej wraz z terminem przydatności elektrod. |
|  | d) bezprzewodowa transmisja danych zapisu EKG i rejestru zdarzeń do komputera PC i/ lub poprzez kabel USB lub pendrive. Pamięć EKG: minimum 20 minut EKG ostatniego pacjenta oraz skrócony zapis danych poprzedniego pacjenta. |
| 7 | Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia; a) wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601. |
|  | b) odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu, nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy). |
|  | c) urządzenie przenośne, zainstalowane w torbie transportowej (posiadającej pasek) w całości ochraniającej defibrylator przed uszkodzeniem z możliwością przechowywania dodatkowej pary elektrod. |
|  | d) minimalna temperatura pracy od 0°C do +50 °C i wilgotność względna pracy w przedziale: 0%-95% (bez kondensacji). |
| 8 | Protokół energetyczny dla dorosłych w przedziale od 150 do 360 J. |
| 9 | Ciężar defibrylatora z baterią i jedną parą elektrod max 3,0 kg. |
| 10 | Szafka z oknem na AED wykonana z blachy o grubości min. 2 mm, malowana proszkowo, zamykana na łatwą do zerwania plombę, z alarmem świetlno-dźwiękowym po otworzeniu drzwiczek. Alarm zasilany baterią, dołączoną do kompletu. Boki szafki oznaczone symbolem AED w kolorze kontrastowym. Montaż do ściany za pomocą wkrętów dołączonych do kompletu. Tablica informacyjna w komplecie. |
| 11 | Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim, deklaracja zgodności CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych norm w roku 2019 w języku polskim. |
| 12 | Gwarancja na urządzenie AED wydana przez producenta i serwis gwarancyjny w Polsce: minimum 5 lat. W tym okresie dostawca sprzętu ponosi wszystkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych, bez kosztów wymiany elektrod i baterii. Gwarancja na torbę transportową oraz szafkę minimum 24 miesiące. Data ważności baterii i elektrod minimum 24 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego. |