Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot przetargu:

wymagania techniczno - funkcjonalnymi dla Chromatograf gazowy z detektorem masowym z pełną chemiczną jonizacją GCMS źródłem (EI/PCI/NCI) i detektorem ECD

Producent / Firma:	Typ aparatu:

Wersja konstrukcji z roku:	Rok produkcji:

| Lp. | Parametry | Tak / Nie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chromatograf gazowy: - wyposażony w własny panel sterowania, - z elektronicznie programowanymi przepływami i ciśnieniami gazów, - z elektroniczną kontrolą przepływów oraz temperatur, - z trybem utrzymania stałej szybkości przepływu, - z możliwością programowania narostu temperatury, ciśnienia i przepływu, - z możliwością utrzymywania stałej szybkości przepływu podczas zmiany temperatury, - z zakresem pracy temperatur pieca do 4500C, - wyposażony w dwa kanały z portami nastrzykowymi typu split/splitless, - z dwoma dozownikami split-splitless z możliwością cyfrowego nastawu przepływów i ciśnień gazu, - z dwoma kolumnami kapilarnymi ZB-5MS lub równoważnymi, 30m x 0.32mm x 0.5m oraz 15m x 0.25mm x 0.25m, - ze źródłem z jonizacją elektronami (EI): z analizatorem kwadrupolowym, o potencjale jonizacji 10-100 eV lub wyższym, z ogrzewanym źródłem jonów w zakresie co najmniej 140 - 3000C, z dwoma filamentami w źródle jonów, z zakresem mas m/z 2 – 1000 lub większym, o stabilności sygnału 0,1 amu /48 godz., z pompą turbomolekularną wraz z pompą wstępną, z trybem pracy Scan, SIM oraz SIM/Scan, o czułości EI S/N nie gorszej niż 250:1 dla 1 pg OFN na kolumnie 30 m; - z jonizacją chemiczną o czułości CI S/N nie gorszej niż 250:1 dla 100 pg BZP, NCI S/N nie gorszej niż 250:1 dla 100 fg OFN na kolumnie 30 m; - z zestawem przyłączeniowym do butli z gazem do jonizacji chemicznej; - z detektorem ECD: z elektroniczno-cyfrową kontrolą przepływu, czułością nie gorszą niż 6 fg/s (γ-BHC), umożliwiający szybkie przestawienie na ECD; - z walidacyjnym oprogramowaniem chromatograficznym umożliwiającym zbieranie i przetwarzanie danych, sterowanie chromatografem i detektorami, z pełnymi polskimi instrukcjami i pracującym pod polsko języcznym systemem operacyjnym; - z automatycznym podajnikiem próbek: z dwoma wieżami do nastrzyków jednoczesnych na detektor MS i ECD, z regulowanymi objętościami nastrzyku w zakresie 0,2 µl do 5 µl lub większej, z podajnikiem próbek (kompatybilny z GC) na nie mniej niż 120 próbek o pojemności stosowanych fiolek 1,5 ml; - z bibliotekami widm „Wiley’ego” wersja 9, „Forensic and toxicology database”, „Designer Drags 2011”, „Pfleger Mauer Weber”; - z ręcznym zestawem SPME: z uchwytem do SPME, z zestawem włókien, z adapterem z nakrętką do septy. |  |  |
| 2. | Zestaw komputerowy kompatybilny z GC wskazanym w poz. nr 1 (z gwarancją nie krótszą niż 24 miesiące) |  |  |
| 3. | Kolorowa drukarka laserowa z kablem podłączeniowym kompatybilna z zestawem komputerowym wykazanym w poz. nr 2 |  |  |
| 4. | Zestaw instalacyjny: minimum rurki, złącza, filtry gazów nośnych |  |  |
| 5. | Zestaw startowy do zestawu GC wykazanego w poz. nr 1 |  |  |
| 6. | Zestaw eksploatacyjny zawierający minimum: strzykawki do GC (4 szt.), septy wysokotemperaturowe (100 szt.), szklane inserty deaktywowane (4 szt.), filamenty (4szt.). |  |  |
| 7. | Zestaw narzędzi do obsługi zestawu GC wykazanego w poz. nr 1 |  |  |
| 8. | Dostawę aparatu do użytkownika wraz z instrukcją obsługi w języku polskim |  |  |
| 9. | Instalację urządzenia |  |  |
| 10. | Potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami maksymalnie 2 dniowe przeszkolenie w laboratorium użytkowników wskazanych przez zamawiającego w ilości 2-9 osób |  |  |
| 11. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące (nie krócej niż gwarancja producenta). Przegląd serwisowy dwa razy w roku przez okres gwarancyjny. |  |  |