Komenda Wojewódzka Policji							Katowice, dnia 21.11.2012r

w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-634-99/4645/2012

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa nowego urządzenia do badania autentyczności dokumentów z wyposażeniem dla sekcji badań dokumentów w Wydziale Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Katowicach” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art 38 ust 2 ustawy udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu dot. pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia,

„Czy zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia posiadającego kolorową kamerę CCD ze zmotoryzowanym obiektywem zoom, powiększającym obraz minimum 20 krotnie oraz pozwalającym na wyświetlenie obrazu na monitorze komputerowym o przekątnej 22” z powiększeniem minimum 52 krotnym.”

Pytanie 2:

„Pkt nr 1 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania urządzenia posiadającego wbudowaną kamerę kolorową CCD o zakresie spektralnym 350-1000 nm? Podany zakres spektralny jest zgodny z pozostałymi wymaganymi parametrami technicznymi urządzenia.”

Odpowiedź na pytanie 1 i 2:

Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia posiadającego kolorową kamerę CCD ze zmotoryzowanym obiektywem zoom i możliwością przynajmniej 30 krotnego powiększania obrazu na monitorze o przekątnej 24”. Zamawiający dopuszcza, aby obraz otrzymany z kamery zawierał powiększenie  15 krotne lub większe. Podane parametry są parametrami minimalnymi i wynikają z charakterystyki zabezpieczeń wprowadzanych przez producentów dokumentów oraz specyfiki wykonywanych badań. Szczegóły techniczne objęte są klauzulą poufności przez niektórych emitentów.

Pytanie 3:

„Pkt nr 8 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania urządzenia posiadającego filtry wzbudzające w zakresie spektralnym od 400 nm do 740 nm, uporządkowanych w dziewięciu modułach fal?”

Pytanie 4:

„Pkt nr 8 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania urządzenia podsiadającego wbudowane filtry barierowe w zakresie spektralnym od 570 nm do 1000 nm?”

Odpowiedź na pytanie 3 i 4:

Zamawiający oczekuje zaoferowania urządzenia posiadającego filtry wzbudzające w zakresie spektralnym od 400 nm do 740 nm oraz wbudowane filtry barierowe w zakresie spektralnym od 570 nm do 1000 nm uporządkowane w możliwie wielu (zamawiający dopuszcza minimum 9) modułach fal. Parametry te podyktowane są również specyfiką prowadzonych badań.

Pytanie 5:

„Pkt nr 9 – Co Zamawiający rozumiem przez „możliwość dokumentowania wyników badań”? Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pełnego systemu do analizy dokumentów zawierającego komputer typu PC, kolorowy monitor LCD 24”, kolorową drukarkę laserową o rozdzielczości 1200x1200dpi, specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na kontrolowanie zdalne pracy urządzenia w trybach automatycznym i manualnym oraz:

- Możliwość stosowania różnych ustawień filtrów światła i kamery

- Możliwość zamrożenia obrazu dokumentu i zmiksowania go z odczytem nowego – dokumentu (nakładanie obrazu rzeczywistego na obraz archiwalny)

- Kontrolę regularności figur geometrycznych

- pomiar średnic obwodu

- pomiar pola powierzchni jak również zapis obrazu w różnych formatach (.jpg, .bmp itp.) z możliwością dodawania napisów itp.

A także pełny komplet kabli i akcesoriów do sprawnego działania zestawu oraz instrukcji w języku polskim do urządzenia i oprogramowania specjalistycznego?”

Pytanie 6:

„Pkt nr 9 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu w którym komunikacja pomiędzy urządzenie do badania autentyczności dokumentów, a komputerem typu PC, będzie odbywała się poprzez łącze typu FireWire IEEE 1394a, co zapewni najwyższą jakość przesyłanego obrazu przy jednoczesnym optymalnym czasie transferu danych?”

Odpowiedź na pytanie 5 i 6:

Zamawiający oczekuje zaoferowania pełnego systemu do analizy dokumentów zawierającego komputer typu PC, kolorowy monitor LCD minimum 24”, kolorową drukarkę laserową o rozdzielczości 1200x1200dpi, specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na kontrolowanie pracy urządzenia, jak również:

- możliwość stosowania różnych ustawień filtrów światła i kamery,

- możliwość zamrożenia obrazu dokumentu i nakładania go na odczyt nowego  dokumentu,

- pełny komplet kabli i akcesoriów do sprawnego działania zestawu oraz instrukcji w języku polskim do urządzenia i oprogramowania specjalistycznego,

- komunikacji urządzenia z komputerem realizowanej przynajmniej przez złącze USB.2.

Zaznaczyć należy, że są to parametry minimalne, gwarantujące odpowiednią jakość oraz komfort prowadzonych badań, a także pozwalające na należyte udokumentowanie poczynionych ustaleń.

Wykonano w 1 egz. CK

Umieszczono na stronie internetowej