# Opis przedmiotu zamówienia „Stacja pipetująca”

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczenie | przygotowywanie reakcji real time PCR wykonywanie rozcieńczeń normalizacja stężeń przygotowywanie reakcji PCR |  |
|  | Wielkość blatu roboczego jako wielokrotność płytki 96-dołkowej | Płytki umieszczone w jednej płaszczyźnie i dostępne bezpośrednio dla głowic pipetujących 10 lub więcej | podać ilość |
|  | Pojemnik na odpady | Oddzielna pozycja, niewliczana do powierzchni blatu roboczego |  |
|  | Powiadamianie o błędach | Wszelkie błędy pracy urządzenia muszą być alertowane. |  |
|  | Rozbudowa urządzenia | Urządzenie powinno posiadać opcję rozbudowy o czytnik kodów kreskowych, pozwalający na pełną kontrolę probówek i płytek z próbkami znajdującymi się w aparacie. |  |
|  | System pipetujący - podstawowy |
|  | Ilość głowic pipetujących (niezależne objętości) | 4 lub więcej |  |
|  | Objętość dozowana | 1 - 1000 μl |  |
|  | System dozowania | Powietrzny, bez cieczy systemowej |  |
|  | Wykrywanie poziomu cieczy | Pojemnościowy, optyczny, ciśnieniowy (opjonalnie) |  |
|  | Objętość dozowania | Precyzja pipetowania za pomocą jednorazowych końcówek przy 10 μl cieczy nie może przekraczać 1%. |  |
|  | Rozstaw kanałów dozujących | Niezależne w osiach Y i Z |  |
|  | Monitorowanie procesu pipetowania | wykrywanie skrzepów wykrywanie piany wykrywanie braku cieczy w trakcie aspiracji |  |
|  | System zapobiegania gubieniu kropli | Aktywny lub pasywny* * niepotrzebne skreślić |  |
|  | Obudowa | pełna zabudowa, pokrywy: lewa, prawa, tylna i górna, otwierana pokrywa przednia; materiał odporny na promieniowanie UV |  |
|  | Dekontaminacja | lampa(y) UV |  |
|  | Rozpoznawanie typu końcówek jednorazowych: | 1000 µl ≤ 300 µl ≤ 50 µl |  |
|  | System transportu płytek typu deep well w obrębie blatu roboczego | System umożliwiający czytanie kodów kreskowych płytek |  |
|  | Czytanie kodów kreskowych probówek i płytek -1D | Skaner 1D (wymaganie opcjonalne) |  |
|  | Podstawowe wyposażenie blatu roboczego |  |
|  | Stojaki do końcówek jednorazowych | min. 2 pozycje × 96 końcówek (50, 300 i 1000 µl) |  |
|  | Stojaki lub adaptery | min. 96 probówek typu eppendorf 1.5 ml, |  |
|  | Stojaki do płytek | min. 3 pozycji dla płytek typu deep well |  |
|  | Stojaki do odczynników | min. 5 pojemników ≥ 50 ml |  |
|  | Stojak lub adapter do probówek PCR 200 µl | min. 48 probówek |  |
|  | Stojak lub adapter do płytek PCR 96 | min.4× 96 pozycji, płytki typu skirted i non skirted |  |
|  | Sterowanie, oprogramowanie, logistyka |
|  | Komputer sterujący | Co najmniej w konfiguracji zalecanej przez producenta stacji pipetującej z co najmniej jednym wolnym interfejsem Ethernet |  |
|  | Program sterujący robotem | Program do projektowania, symulacji i realizacji protokołów; sterujący wszystkimi elementami robota |  |
|  | Protokoły będące przedmiotem odbioru (do kitów wskazanych przez Zamawiającego) | normalizacja stężeń – równoległa praca wszystkimi końcówkami z różnymi objętościami wg importowanych list roboczych, zakres rozcieńczania 1:1000 rozcieńczenia seryjne PCR setup (co najmniej 5 predefiniowanych zestawów parametrów) do zestawów: LifeTech: AmpFl NGM Kit (5/6 kolorów), Promega: PowerPlex Fusion Kit (5/6 kolorów), PowerPlex Y23 RT PCR setup – przygotowania projektu płytki w formacie urządzenia ABI 7500 do zestawów: LifeTech: Quantifiler DUO/TRIO Qiagen: Investigator Quantiplex HYRes Kit, Investigator Quantiplex Kit Protokoły muszą wspomagać prawidłową konfigurację blatu roboczego, kontrolę obecności i prawidłowość załadunku kluczowych elementów (np. tipów), wykrywanie błędów i braków przed rozpoczęciem realizacji. |  |
|  | Eksport danych, import danych | export map płytek w formacie akceptowalnym przez urządzenie real time PCR 7500 import map płytek z urządzenia real time PCR 7500 i automatyczne wykorzystywanie ich do realizacji normalizacji dwukierunkowa komunikacja z systemem LIMS za pomocą plików .txt, .csv, zawierających dane wejściowe/wyjściowe niezbędne do realizacji procesów wymienionych w pkt 1 tabeli. tworzenie dokumentacji protokołów zawierającej co najmniej następujące dane: identyfikacyjne czasu wykonania, wykonawcę, nr seryjny odczynników, nazwy zestawów odczynników, identyfikatory próbek. |  |
|  | Oprogramowanie biurowe | MS Office 2016 (opcjonalnie jeżeli jest to niezbędne do konfiguracji z aparatem ABI 7500 |  |
|  | Kompatybilność z systemami operacyjnymi | Windows 7 lub nowszy |  |
|  | Gwarancja na system pipetujący | co najmniej 12 miesięcy przegląd oraz wymiana materiałów zużywalnych po 12 miesiącach wliczone w cenę W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji 24 miesięcznej Zamawiający wymaga przeglądu oraz wymiany materiałów zużywalnych wliczonych w cenie po 12 i 24 miesiącach. |  |
|  | Gwarancja na komputer sterujący | co najmniej 12 miesięcy |  |
|  | Warunki gwarancji | bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |
|  | Dostawa i instalacja | wliczone w cenę |  |
|  | Szkolenie | w zakresie obsługi, nadzoru, konserwacji, podstaw programowania protokołów – wliczone w cenę |  |
|  | Pakiet startowy | Końcówki jednorazowe przewodzące pakowane w ramki po 96 szt. o poj.1000 µl, ≤300 µl, ≤50 µl w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia procesu walidacji wewnętrznej wszystkich etapów badawczych wymienionych w pkt 1 w oparciu o 200 próbek w dwóch powtórzeniach. |  |

Brak wypełnienia choćby jednej pozycji  będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu firmy